CHIARIMENTI n.n. 1 - 2 -3

QUESITO 1
Buongiorno, relativamente al lotto 5 si richiede di quanti lux devono essere le lampade richieste, grazie.

RISPOSTA 1
Come indicato nel Capitolato Tecnico di Appalto per il lotto 5 alla sezione "composizione della fornitura", si richiedono n.6 lampade di livello tecnologico e funzionale in linea con i migliori standard costruttivi e di recente introduzione nel mercato di settore; al fine di consentire la più ampia partecipazione di operatori economici alla procedura di gara, la specifica relativa ai lux va intesa nell'ambito di detto requisito e sarà oggetto di valutazione alla voce "tecnologia di illuminazione" della griglia di valutazione.

Quesito 2
Relativamente al lotto 3 si chiede di chiarire i seguenti punti:
-quanti carrelli e armadi vanno forniti a corredo delle 3 lavaendoscopi
- nn sono indicati il n.ro di cicli previsti, dato necessario per quantificare la fornitura del materiale di consumo necessario a garantire il funzionamento del sistema per un periodo di 6 mesi

Risposta 2
Gli armadi e i carrelli da fornire sono in numero di 1 per ogni lavaendoscopi richiesta; pertanto il numero complessivo di armadi da fornire è pari a 3 e il numero complessivo di carrelli da fornire è pari a 3.
Si stima un numero medio di cicli giornalieri pari a 8 per ognuna delle n.3 lavaendoscopi per 5gg a settimana.

Quesito 3

Si richiedono i seguenti chiarimenti:
Per il lotto 3
• Chiediamo conferma che le 3 lava-sterilizzatrici da offrire devono essere monovasca;
• Chiediamo conferma che le lava-sterilizzatrici devono essere conformi alle norme UNI EN 15883-1, UNI EN 15883-4 UNI EN 14937;
• Chiediamo conferma che le lava-sterilizzatrici devono effettuare il monitoraggio individuale dei canali, segnalare l’allarme in caso di ostruzione e/o distacco del singolo canale scollegato e bloccare il ciclo di lavaggio e disinfezione, per garantire il corretto processo di lavaggio e sterilizzazione degli endoscopi ed evitare potenziali rischi infettivi.
• Chiediamo conferma di poter offrire armadio in alluminio anodizzato totalmente equivalente all’acciaio;
• Chiediamo di indicare il numero degli armadi e dei carrelli da offrire per ciascun Ospedale.
• Chiediamo di indicare il numero dei cicli di ciascun ospedale e se il consumabile da fornire per i primi sei mese riguarda sia le lava-sterilizzatrici che i carrelli.

Risposta 3
- Relativamente alle lava sterilizzatrici, come indicato nel Capitolato Tecnico di Appalto per il lotto 3 alla sezione "composizione della fornitura", si richiedono n.3 sistemi per lavaggio e disinfezione degli endoscopi di livello tecnologico e funzionale in linea con i migliori standard costruttivi e di recente introduzione nel mercato di settore; al fine di consentire la più ampia partecipazione di operatori economici alla procedura di gara, la specifica relativa al numero di vasche va intesa nell'ambito di detto requisito e sarà oggetto di valutazione alla voce "caratteristiche tecnico-funzionali migliorative relative alle lavaendoscopi" della griglia di valutazione.
I n.3 sistemi per lavaggio e disinfezione degli endoscopi devono essere conformi alla vigente Normativa tecnica di settore e garantire la tracciabilità dei dati dell'intero ciclo di sterilizzazione, memorizzazione dei relativi parametri e delle anomalie eventulamente riscontrate durante il ciclo stesso.

-Chiediamo conferma di poter offrire armadio in alluminio anodizzato totalmente equivalente all’acciaio;
RISPOSTA:
Saranno ritenute valide e quindi valutate le offerte che la Commissione tecnica riterrà tecnicamente e funzionalmente equivalenti in termini di requisiti minimi ai prodotti richiesti.

-Chiediamo di indicare il numero degli armadi e dei carrelli da offrire per ciascun Ospedale.
RISPOSTA:
Gli armadi e i carrelli da fornire sono in numero di 1 per ogni lavaendoscopi richiesta; pertanto il numero complessivo di armadi da fornire è pari a 3 e il numero complessivo di carrelli da fornire è pari a 3.

-Chiediamo di indicare il numero dei cicli di ciascun ospedale e se il consumabile da fornire per i primi sei mese riguarda sia le lava-sterilizzatrici che i carrelli.
RISPOSTA:
Si stima un numero medio di cicli giornalieri pari a 8 per ognuna delle n.3 lavaendoscopi per 5gg a settimana.
I prodotti consumabili richiesti quale requisito minimo riguardano le lavaendoscopi; eventuali altre offerte di materiale di consumo potranno essere valutate quale caratteristica migliorativa della fornitura.